## Slide 1: BIOMETRIA OCULAR, FORMULAS BIOMÉTRICAS E SUAS LIMITAÇÕES
PEDRO MENEZES

## Slide 2: INTRODUÇÃO
Sir Harold Ridley, oftalmologista britânico
No período pós 2ª Guerra Mundial:
  Corpos estranhos intraoculares inertes – Fragmentos de Polímeros (PMMA);
  Possibilidade de implante de uma lente que substituiria o cristalino opaco;
A primeira cirurgia ocorreu em 1949 e o resultado refracional pós operatório foi de -14D
  LIO elaborada com dimensões semelhantes cristalino;
  Não foi considerado o índice de refração do material no momento da elaboração da LIO;
O próprio H. Ridley se beneficiou de sua invenção, sendo operado em 1989 e com AVcc de 20/20 no pós operatório;
  A LIO foi aprovada pelo FDA em 1981;

## Slide 3: INTRODUÇÃO
Trabalho após primeiro implante buscavam a LIO que melhora simulava o cristalino natural;
Sendo mantida a ametropia do paciente pré cirúrgica;
A conduta padrão era o implante de LIO +19,0D
Porém, diversos pacientes apresentavam uma refração final muito diferente da original (pré operatória)
  Ou seja, haviam outros fatores que influenciavam na refração pós operatória

## Slide 4: INTRODUÇÃO
Para a escolha de uma LIO visando a emetropia, as seguintes medidas de poder e distancias devem ser estabelecidas:
Como obter essas medidas?
Como usar essas medidas?

## Slide 5: BIOMETRIA OCULAR

## Slide 6: INTRODUÇÃO
Define-se biometria como a aplicação de análise matemática a dados biológicos.
A biometria ocular relaciona-se com o processo de medição das caracterísicas anatómicas do olho necessárias para o cálculo do poder da LIO mais adequada
O exame de biometria ocular pode ser classificado em dois métodos de acordo com o princípio físico empregado: ultrassônico e óptico.

## Slide 7: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA

## Slide 8: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA
Utiliza do ultrassom para medição dos comprimentos oculares
O som é uma onda mecânica que sofre reflexão ao variar os meios
O probe do biometro será responsável por emitir ondas ultrassônicas e por captar as ondas refletidas
A biometria ultrassônica mede o tempo que a onda ultrassônica leva para atravessar as estruturas do olho e o componente computadorizado do exame decodifica e converte este tempo em um valor linear, utilizando a fórmula de velocidade.

## Slide 9: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA
As mudanças de densidade encontradas no meio pela ondas ultrassônicas podem ser representadas de 2 formas:
  MODO A – AMPLITUDE SCAN
  MODO B – BRIGHTNESS SCAN

## Slide 10: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA

## Slide 11: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA
REFORÇANDO!
O biômetro não realiza a medida de distância, e sim do tempo entre a emissão da onda e a reflexão (eco)
Para a conversão em mm, é necessário informar a velocidade de propagação no meio em análise.
  Aquoso/Vítreo: 1532 M/S
  Cristralino: 1641 M/S
  Valor médio: 1548 M/S

## Slide 12: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA

## Slide 13: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA
O ar não é uma interface boa para a avaliação biométrica (propagação da onda sonora)
No método de contato ocorre uma aplanação da córnea, modificando sua anatomia habitual – irá impactar na medição do aparelho
No método de imersão, utilização de solução salina (liquido), evitando-se a aplanação da córnea

## Slide 14: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA
Durante a biometria de contato, a compressão da córnea é uma variável que não se pode controlar.
Um exemplo:
  Uma AXL original de 24,24
Um erro de 0,1 mm na aferição do comprimento axial, leva a um erro médio de 0,27D na refração final do paciente
A fim de “corrigir” essa variável, alguns autores sugerem adicionar 0,2 mm no AXL
SEMPRE PREFERIR A BIOMETRIA ULTRASSÕNICA POR IMERSÃO QUANDO DISPONÍVEL!!!

## Slide 15: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA
COMO INTERPRETAR O RESULTADO DA BIOMETRIA ULTRASSÔNICA:

## Slide 16: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA
LIMITAÇÕES:
  Compressão
  Alinhamento
  Resolução
  Velocidade do som nos meios

## Slide 17: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA
LIMITAÇÕES:
AFERIÇÃO EM REGIÃO MAIS ESPESSA DA RETINA
AFERIÇÃO SOBRE O “NO”

## Slide 18: BIOMETRIA ULTRASSÔNICA
LIMITAÇÕES:

## Slide 19: BIOMETRIA ÓPTICA

## Slide 20: BIOMETRIA ÓPTICA
Dentre as tecnologias empregadas na biometria óptica existem basicamente três:
  a interferometria por coerência parcial;
  a reflectometria óptica de baixa coerência;
  a tomografia de coerência óptica por Swept-source;
Todas essas tecnologias são baseadas na interação da luz com as estruturas oculares
  Assim, é necessário algum grau de transparência de meios!
A luz irá refletir no EPR e essa será a referência para a medida de AXL – diferente da ultrassônica que o som reflete na MLI

## Slide 21: BIOMETRIA ÓPTICA
VANTAGENS:
  Melhor Resolução
  Não contato
  Sem erros de alinhamento
  Melhor reprodutibilidade

## Slide 22: BIOMETRIA ÓPTICA
TECNOLOGIAS EMPREGADAS:
Interferometria de coerência parcial – PCI
  Aparelhos que usam: IOL Master 500, AL-Scan, Pentacam-AXL
  Parâmetro único – Comprimento Axial
  Espectro de luz interrompido

## Slide 23: BIOMETRIA ÓPTICA
TECNOLOGIAS EMPREGADAS:
Reflectometria Óptica de Baixa Coerência – OLCR
  Aparelhos que usam: Lenstar 900, Aladdin
  Parâmetros – AXL, CCT, ACD e LT
Os aparelhos são “pre-setados” para corrigir essa mudança a fim de alcançar melhores resultados para a fórmula que for empregada no cálculo da LIO

## Slide 24: BIOMETRIA ÓPTICA
TECNOLOGIAS EMPREGADAS:
Tomografia de Coerência Óptica – OCT
  Aparelhos que usam: IOL Master 700, Argos
  Utiliza laser de maior comprimento de onda para obter imagens do olho inteiro
  Parâmetros – K, AXL, CCT, ACD e LT

## Slide 25: FORMULAS BIOMÉTRICAS E SUAS LIMITAÇÕES

## Slide 26: INTRODUÇÃO
Visto que os valores da ceratometria e do comprimento axial são mensurados no pré-operatório:
  Nenhum equipamento consegue medir a exata posição da lente intraocular no período pós-operatório
O desafio matemático está em acertar a melhor previsão da posição efetiva da lente no período pós-operatório.
  É exatamente isso que as fórmulas biométricas buscam: determinar com precisão a profundidade da câmara anterior pós-operatória, que corresponde à posição efetiva da lente.

## Slide 27: INTRODUÇÃO
Em 1967:

## Slide 28: PRIMEIROS PASSOS PARA CÁLCULO DA ACD PRÉ OPERATÓRIO

## Slide 29: FÓRMULAS DE VERGÊNCIA
Também chamadas de Fórmulas Teóricas
Baseadas em princípios ópticos
1ª Geração:
  Destaque: Binkhorst (1979)
  Utilizavam ELP fixo de 4mm – não importava o AXL e outros fatores
  Variáveis analisadas: K e AXL
  Acarretou em falhas de calculo, porem...
  Fez “número” para avaliar as variáveis

## Slide 30: FÓRMULAS DE REGRESSÃO
Formulas de 2ª Geração:
  NÃO utilizavam princípios ópticos
  Cálculos derivam dos resultados cirúrgicos em determinado grupo
    Análise da refração pós operatória, em função da LIO implantada, K e AXL
  Depende da analise retrospectivo para elaboração das constantes
    Resultados melhores do que as fórmulas de vergência
    Nos lançamentos LIO’s acarretavam em erros

## Slide 32: FÓRMULAS DE 3ª GERAÇÃO

## Slide 33: FÓRMULAS DE 3ª GERAÇÃO
O ELP é variável de acordo com:
  AXL
  Surgeon Factor
Requer otimização
Usos habituais:
  SRK/T para olhos longos
  HOLLADAY I para olhos médios
  HOFFER Q para olhos curtos

## Slide 34: OTIMIZAÇÃO DE CONSTANTE A

## Slide 35: FÓRMULAS DE 4ª GERAÇÃO
Para calculo do ELP foram acrescentadas novas variáveis e cada fórmula irá escolher as suas:
Exemplos:
Em pacientes pós cirurgia refrativa...

## Slide 36: FÓRMULAS DE VERGÊNCIA MODERNAS
BARRET UNIVERSAL II:
  Utiliza das mesmas variáveis: AXL, K, ACD
    Opcionais: WTW e LT
  Novo conceito:
    Utilizar o plano principal da LIO
  O Algoritmo não é publico
  Possui disponibilidade de acesso online

## Slide 37: FÓRMULAS DE RAY TRACING
Avalia o comportamento de um raio de luz dentro do sistema óptico (não utiliza óptica Gaussiana)
Ray tracing (ou traçado de raios, em português) é uma técnica computacional utilizada principalmente para simular o comportamento da luz e gerar imagens realistas em gráficos 3D. O método baseia-se no princípio de rastrear o caminho da luz à medida que ela interage com objetos em uma cena virtual.
FORMULA DE OLSEN:
  Novo conceito: Constante C
    Posicação da LIO em relação do saco vazio
    Utiliza ACD pré e LT para o cálculo
    Exemplo:
    Constante C 0,5 – a LIO ficaria “no meio” do saco capsular

## Slide 38: FÓRMULAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
FORMULA HILL-RBF
  Análide de grandes bancos de dados
  Reconhecimento de padrões que não sejam explicados por vergência ou ray-tracing
FÓRMULA KANE
  Utiliza óptica teórica + regressão + inteligência artificial
  Variáveis: AXL, K, ACD, SEXO BIOLÓGICO, CONSTANTE A.
    Opcionais: LT e CCT

## Slide 39: OBRIGADO

## Slide 40: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Wang L, Liu Y, Ma Y, Zhang H, Xu X, Zhang L. Application of biometric measurement in refractive surgery. Int J Ophthalmol. 2020;13(8):1245-1250. doi: 10.18240/ijo.2020.08.14.
Hoffer KJ. The Hoffer Q formula: a critical review. J Cataract Refract Surg. 2011;37(10):1693-1699. doi: 10.1016/j.jcrs.2011.03.020.
Savini G, Barboni P, Carbonelli M, Ducoli P, Sodi A. Comparison of biometric measurements using optical low-coherence reflectometry and applanation ultrasonography. J Cataract Refract Surg. 2012;38(7):1185-1190. doi: 10.1016/j.jcrs.2012.03.021.
Langenbucher A, Seitz B, Szentmáry N, et al. Biometry in cataract surgery: current and future techniques. Ophthalmologica. 2014;231(4):167-175. doi: 10.1159/000355118.
Wang L, Huang X, Xu X, Zhang H, Zhang L. Comparison of the accuracy of the Barrett Universal II and the Haigis formulas for intraocular lens power calculation. Int J Ophthalmol. 2022;15(6):876-881. doi: 10.18240/ijo.2022.06.09.
Koch DD, Hill W, Hodge DO, et al. Comparison of modern intraocular lens power formulas. J Cataract Refract Surg. 2017;43(6):733-741. doi: 10.1016/j.jcrs.2017.04.017.
Norrby S. The history of intraocular lenses and the development of intraocular lens power calculation formulas. J Cataract Refract Surg. 2008;34(4):547-552. doi: 10.1016/j.jcrs.2007.12.017.
Olsen T. Calculation of intraocular lens power: a review. Acta Ophthalmol Scand. 2007;85(5):472-485. doi: 10.1111/j.1600-0420.2007.00987.x.
Rabsilber TM, Wehling P, Seitz B, Langenbucher A. The influence of axial length and keratometry on the outcome of intraocular lens power calculation formulas. Eur J Ophthalmol. 2015;25(3):183-190. doi: 10.5301/ejo.5000512.
Anastasopoulos E, Koskeridou A, Kymionis GD. Biometry and its limitations in cataract surgery. Eye Vis (Lond). 2020;7:24. doi: 10.1186/s40662-020-00214-5.